要求仕様適合確認表（レーザー顕微鏡）

１　申請事業者名

| 申請事業者名 |  |
| --- | --- |

２　納入予定機器

| 製造元 |  |
| --- | --- |
| 納入予定品名 （規格・形式） |  |

３　要求仕様確認表

| 項 目 | 要 求 仕 様 | 備考 | 確認書類 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 本体 |  |  |  |
|  | 光源 | レーザー光源およびカラー光源の両方を有すること |  |  |  |
|  | 同時観察 | レーザー/カラーデュアル同時観察が可能なこと |  |  |  |
|  | 倍率・レンズ・作動距離 | 100〜15,000倍(視野サイズ：約20〜5,000µm)以上の範囲を満足する5,10,20,50,100倍、計５つの対物レンズセットを有すること レンズの作動距離(WD)は、100倍レンズで 3mm以上、高倍レンズの作動距離より低倍レンズ側の作動距離が長いこと(WD:5x>10x> 20x>50x>100x) |  |  |  |
|  | 超長作動距離レンズ | 上記のレンズセットの他に、20倍で作動距離が25mm以上の超長作動距離レンズを有すること |  |  |  |
|  | 検鏡・計測方式 | 微分干渉方式による検鏡・計測が可能であること |  |  |  |
|  | レボルバー | レボルバーは、レンズセットおよび超長作動距離レンズの計６つ以上のレンズを常設搭載可能であること |  |  |  |
|  | 試料台・ステージ | 自動計測対応の電動ステージで、可動範囲 100mm×100mm以上であること |  |  |  |
|  | サンプル最大高さ | 200mm以上であること |  |  |  |
|  | 表示分解能 | 高さ方向0.5nm以下、X-Y方向1nm以下 |  |  |  |
| ２ コントロール・解析部 |  |  |  |
|  | ソフトウェア | ・本体の制御が可能なソフトウェアが付属すること ・基本動作ソフトウェア ・電動ステージ制御、各種測定・形状解析、粒子解析 を備えていること |  |  |  |
|  | 制御部 | ・装置本体及びソフトウェアに適合し、以下に示す性能を満足すること ・OS:Windows10 Pro 64bit以上 ・CPU:Intel® Xeon(3.3GHz)以上 |  |  |  |
|  | モニタ | ・メーカー推奨のもの |  |  |  |
| ３ 除振台 | 卓上型６自由度アクティブ制御方式であること |  |  |  |

※「確認書類」欄には、納入予定機器の仕様が記載されたカタログ、仕様書等を記載し、確認書類のコピーの該当箇所をマーカーで表示してください。